## Sheet1
附表1-1
锅检泉州分院2025年仪器设备技术参数及验收方法明细表
序号 | 名称 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | GPS手持机 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 可接收北斗，GPS和GLONASS卫星系统的信号，定位快、准，服务无盲区 | 现场功能演示
|  |  | 1.2 | 通道数不低于72 | 现场功能演示
|  |  | 1.3 | 定位精度：单点:2-5m;SBAS:1-3m | 现场功能演示
|  |  | 1.4 | 更新频率：1HZ | 现场功能演示
|  |  | 1.5 | 系统：中文操作系统 | 现场功能演示
|  |  | 1.6 | RAM不低于1GB； ROM不低于8GB，标配不低于8GB存储，支持TF卡扩展 | 现场功能演示
|  |  | 1.7 | 屏幕尺寸不小于3.2英寸，支持手套和湿手操作； 分辨率不低于480*800，阳光可观察 | 现场功能演示
|  |  | 1.8 | 带有摄像头摄像功能，像素不低于800万，并带自动对焦功能 | 现场功能演示
|  |  | 1.9 | 电池使用时间不低于16小时 | 现场功能演示
|  |  | 1.10 | 数据接口：Type-C接口 | 现场功能演示
|  |  | 1.11 | 防水防尘不低于IP68；抗1.8米跌落；工作温度范围不低于：-20℃～60℃ | 现场功能演示
|  |  | 1.12 | 传感器至少支持电子罗盘、气压计等 | 现场功能演示
|  |  | 1.13 | 软件： 可点、线、面空间信息采集； 支持长度、周长、面积测量计算； 支持直线导航、沿路导航、照片导航等； 地图：内置全国导航电子地图（至少含有高德、百度、华为其中之一）；支持航迹存储； 数据导出格式应包含EXCLE格式； | 现场功能演示
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机一台，并配有ABS防护箱，不低于16GB的U盘一个，充电器一个，电池一块 | 开箱实物验收
2 | 管道防腐层检测仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 功能要求：埋地管道防腐层检测仪可用于评估埋地管道外防腐层质量状况和精确定位管道，以及进行ACVG测量和漏电点定位。可实现非管线正上方定位，显示峰值和谷值的横截面图，同时提供信号失真的即时测量，以及显示目标管线在任何角度的相对方向的平面图。接收机具有内部GPS，检测数据可在接收机上进行现场实时绘图。 | 实际操作证明
|  |  | 1.2 | 发射机参数:外壳材质：ABS高抗冲击工程塑料。 | 实际开箱证明
|  |  | 1.3 | 1.3发射机参数:电源：支持交流电源输入（100～250V）；支持双直流电源输入(12～28V),CP(26～60V) （一输入接头为原设计直流输入口，另一输入接头为普通电动车锂电池输入口）； | 实际操作证明
|  |  | 1.4 | 发射机参数: 重量≤12.5kg。 | 实际开箱证明
|  |  | 1.5 | 发射机参数: 信号输出：直连法，混频信号，自动阻抗匹配。 | 实际操作证明
|  |  | 1.6 | 发射机参数: 输出功率：最大150W。 | 实际操作证明
|  |  | 1.7 | 发射机参数: 输出频率：单频信号：98Hz,128Hz,512Hz,640Hz；双频信号：3＋98 Hz；3＋128 Hz；4＋98 Hz；4＋128 Hz；三频信号：3＋6＋98 Hz；3＋6＋128 Hz；3 ＋6＋512 Hz；3＋6＋640 Hz；4+8+98 Hz；4+8+128 Hz；4+8+512 Hz；4+8+640 Hz。 | 实际操作证明
|  |  | 1.8 | 接收机参数:内部存储能力不小于5000万组记录 | 实际操作证明
|  |  | 1.9 | 接收机参数:可以一键存储记录号 | 实际操作证明
|  |  | 1.10 | 接收机参数:可以一键存储信号频率和电流 | 实际操作证明
|  |  | 1.11 | 接收机参数:可以一键存储低频 (3Hz或4Hz)电流 | 实际操作证明
|  |  | 1.12 | 接收机参数:可以一键存储管道深度/覆土层深度 | 实际操作证明
|  |  | 1.13 | 接收机参数:可以一键存储GPS定位坐标（经纬度）和时间； | 实际操作证明
|  |  | 1.14 | 接收机参数:可以一键存储总距（起测点到当前测点的距离）； | 实际操作证明
|  |  | 1.15 | 接收机参数:可以一键存储点距（距上一个测量点的距离）； | 实际操作证明
|  |  | 1.16 | 接收机参数:可以一键存储破损点dB值（连接A字架后）等。 | 实际操作证明
|  |  | 1.17 | 存储数据可一次全部删除，也可单个删除数据 | 实际操作证明
|  |  | 1.18 | 现场实时绘制电流缺陷，协助操作者进行现场数据分析 | 实际操作证明
|  |  | 1.19 | 接收频率：已设置频率包含但不仅限于128、512、640、8.19、32.8等 | 实际操作证明
|  |  | 1.20 | 接收频率：低频: 3/6Hz 和4/8Hz | 实际操作证明
|  |  | 1.21 | 管线走向：模拟指向罗盘指示。 | 实际操作证明
|  |  | 1.22 | 包含但不限于以下定位模式：峰值模式，谷值模式，峰值箭头模式，宽峰模式，双谷值模式、矢量定位(偏移位置和真实深度)等。 | 实际操作证明
|  |  | 1.23 | 电流测量：一键获取测量信息，并进行电流曲线绘制。 | 实际操作证明
|  |  | 1.24 | 能够实现ACVG和漏电点定位(同时定位管线位置)等。 | 实际操作证明
|  |  | 1.25 | 蓝牙：标配内置蓝牙,可通过蓝牙与其他设备交互信息。 | 实际操作证明
|  |  | 1.26 | 深度范围：0-20m。 | 实际操作证明
|  |  | 1.27 | GPS：标配内置GPS。 | 实际操作证明
|  |  | 1.28 | 管线定位：误差≤深度的±3%。 | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.29 | 深度测量：埋深＜3m，误差±3%；埋深≥3m，误差±5%。 | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.30 | 破损点：破损点定位精度≤±5cm | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.31 | 电流测量：埋深＜3m，误差±2.5%；埋深≥3m，误差±5%。 | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.32 | 计算外防腐层绝缘电阻率Rg值和外防腐层电流衰减率Y值并给出评价等级； | 实际操作证明
|  |  | 1.33 | 软件具有管道埋深曲线图、管道高程及地表高程曲线图展示的功能； | 实际操作证明
|  |  | 1.34 | 软件具有路由地图展示防腐层质量等级分布功能（不同颜色管道路由代表不同的防腐层质量等级）； | 实际操作证明
|  |  | 1.35 | 防腐层质量等级占比计算； | 实际操作证明
|  |  | 1.36 | 计算外防腐层破损点密度P值并给出评价等级。 | 实际操作证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 发射机1台、接收机（内置GPS接收器、内置电池）1台、A字架1个、A字架连接线2根、防腐层检测数据处理软件1套、软件加密狗1个、数据导出线1根、直流电源线1根、交流电源线1根、发射机专用锂电池及充电器1套、接收机充电适配器1套、长不小于1.5m直径不小于20mm的不锈钢接地棒1根、仪器包1套、操作说明书1份、合格证及保修卡1份、装箱单1张。 | 实际开箱清点证明
3 | 土壤ORP计 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 配套专用氧化还原电位（ORP）电极、参比电极和不锈钢空心杆，可直接插入土壤进行检测； | 实物验收及设备使用说明
|  |  | 1.2 | 氧化还原电位测量范围：-1999mV~1999mV；误差：±10mV； | 计量证书验证
|  |  | 1.3 | 氧化还原电位测量分辨率：1mV； | 实物验收
|  |  | 1.4 | 测量过程具有读数锁定功能（自动读数），测量结果为最终结果，无需换算和计算； | 实物验收
|  |  | 1.5 | 液晶显示屏具有自动背光功能和自动关机功能； | 实物验收
|  |  | 1.6 | 电源由内置可充电锂电池供电，主机液晶屏上显示剩余电量。 | 实物验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 箱子1个、主机1台、ORP电极1套、参比电极1套、校准配件1套、取土探针1套、ORP标准液 1瓶、饱和氯化钾溶液1瓶、充电器1个、Type-c数据线1根、保修卡合格证1套、说明书1份。 | 实际开箱清点证明
4 | 电火花检漏仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 适用于检测金属防腐涂层质量的检测，可对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层，进行质量检测。 | 现场演示
|  |  | 1.2 | 适用检测厚度：0.03～10mm | 现场演示
|  |  | 1.3 | 输出高压：0.6KV～31.5KV | 现场演示
|  |  | 1.4 | 电压精度：0.1KV | 现场演示
|  |  | 1.5 | 测量电压显示：3位数字显示 | 现场演示
|  |  | 1.6 | 显示分辨率：0.1KV | 现场演示
|  |  | 1.7 | 报警方式：耳机、峰鸣器报警，光报警 | 现场演示
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | KODIN-6DJ主机一台 | 实物清点验收
|  |  | 2.2 | 高压探棒及其连接线 | 实物清点验收
|  |  | 2.3 | 扇形探刷、排刷、接地线、充电器、背带根、磁性接地柱、ABS包装箱、说明书、合格证、保修卡各1. | 实物清点验收
|  |  | 2.4 | 保险丝2只 | 实物清点验收
5 | 激光甲烷遥测检测仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 检测对象：甲烷（CH4)、检测原理：激光光谱吸收技术、检测不受水气和其他气体的交叉干扰。 | 厂家说明书证明
|  |  | 1.2 | ▲检测距离：≥100m | 计量证书验证
|  |  | 1.3 | ▲响应时间：≤0.1s | 计量证书验证
|  |  | 1.4 | ▲静态检出限：≤5ppm（1米处检出限） | 计量证书验证
|  |  | 1.5 | 检测时，设备发出指示激光束，方便用户了解当前的检测区域 | 实际开箱操作证明
|  |  | 1.6 | 设备通过显示屏、指示灯和蜂鸣器向用户传递信息，并使用按键响应操作。 | 实际开箱操作证明
|  |  | 1.7 | 设备具有4种检测模式：自动检测模式、管线检测模式、楼宇检测模式和高灵敏度模式。 | 实际开箱操作证明
|  |  | 1.8 | 设备具有蓝牙功能，可以和移动设备连接，使用智能巡检应用实现更加丰富的功能。 | 实际开箱操作证明
|  |  | 1.9 | 设备具有自动标定功能，设备自动完成标定无需用户干预，标定过程中屏幕显示标定进度（0~100%） | 实际开箱操作证明
|  |  | 1.10 | 设备具有自动诊断功能，如发生错误时，屏幕上可显示类似错误代码，方便用户了解设备情况。 | 实际开箱操作证明
|  |  | 1.11 | 激光安全等级：检测激光安全等级ClassⅠ,指示激光安全等级ClassⅢR | 实际开箱查看证书
|  |  | 1.12 | 防爆等级：不低于Exib ⅡC T4 | 防爆证书证明
|  |  | 1.13 | 防护等级：不低于IP65 | IP等级证书证明
|  |  | 1.14 | 工作温度：-20~50℃，工作湿度：0~90%RH，无冷凝。 | 资料证明
|  |  | 1.15 | 产品重量：≤0.8kg，续航时间：≥8h | 实际开箱称重、资料证明
|  |  | 1.16 | 巡检软件：中文界面 | 实际开箱操作证明
|  |  | 1.17 | 巡检平台：ios、Android或鸿蒙系统。 | 实际开箱操作证明
|  |  | 1.18 | 具有专门的楼宇检测模块，可对楼宇进行建模，精准查找楼层及住户的燃气泄漏点。 | 实际开箱操作证明
|  |  | 1.19 | 提供具有CMA或CNAS标志的第三方检验检测机构出具的检测报告。 | 检测报告证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1.主机1台，2.校准气池1套，3.说明书1份，4.防爆等级证明材料1份，5.防护等级证明材料1份，6.电源适配器1个，7.光学维护工具1套，8.瞄准镜套件1套。 | 到货清点数量检查。
6 | 埋地管道泄漏检测仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 电源：锂电池组，可充电 | 现场测试验收
|  |  | 1.2 | 检测范围不低于：0-10000PPM量程 | 现场测试，提供说明书等资料证明
|  |  | 1.3 | 浓度≥10ppm时，必须能够报警 | 现场测试验收
|  |  | 1.4 | 响应速度：≤10S | 计量证书验证
|  |  | 1.5 | 示值误差≤5%FS | 计量证书验证
|  |  | 1.6 | 重复性≤2% | 计量证书验证
|  |  | 1.7 | 续航时间：≥16小时 | 现场测试，提供说明书等资料证明
|  |  | 1.8 | 在-10~40℃温度范围内可正常使用 | 现场测试，提供说明书等资料证明
|  |  | 1.9 | 最小分辨率不低于5PPM | 现场测试，提供说明书等资料证明
|  |  | 1.10 | 适用于城市燃气（主要成分为甲烷） | 要求计量使用甲烷作为介质
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台，钟式探头1只，针式探头1只，220V充电器1个，滤片20个，皮套1个，导气管3根，说明书、合格证等随机文件1套 | 到货清点数量检查。
7 | 多功能数据记录仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 多功能数据记录仪应用于埋地管道杂散电流检测、阴保有效性评价。 | 实际操作证明
|  |  | 1.2 | 管地电位、试片断电电位、交流电压、交流电流、直流电流五个参数同步采集记录。 | 实际操作证明
|  |  | 1.3 | 内置卫星模块，自动校准检测时间记录测点坐标；支持现场无GPS信号时采集数据，无需等待设备与卫星通讯。 | 实际操作证明
|  |  | 1.4 | 试片电位测量阴保状态，无需中断保护电流即可测得真实电位； | 实际操作证明
|  |  | 1.5 | 仪器可采用电脑或手机蓝牙操控； | 实际操作证明
|  |  | 1.6 | 手机版软件可对设备进行参数设置等操作； | 实际操作证明
|  |  | 1.7 | 记录仪屏幕可实时检测数据，各通道自动切换，可自动识别数据及测试线，下次使用其数据采集存储的文件创建参数默认为上一次的设定值； | 实际操作证明
|  |  | 1.8 | 内置卫星模块，自动校准检测时间，自动记录测点坐标。 | 实际操作证明
|  |  | 1.9 | 不小于四通道数据记录； | 实际操作证明
|  |  | 1.10 | 量程范围：直流电位：-30～+30 V、交流电压：0～75 V（RMS）、直流电流：-230～ +230 mA、交流电流：0～230 mA； | 计量证书验证
|  |  | 1.11 | 检测精度：直流电位：0.25%±1mV、交流电压：0.5%±10mV（RMS）、直流电流：0.5%±900uA、交流电流：0.5%±1mA； | 计量证书验证
|  |  | 1.12 | 测试线长度：≥2m； | 实际开箱证明
|  |  | 1.13 | 电池容量：≥3000 mAh，续航时间≥10天； | 实际操作证明
|  |  | 1.14 | 存储：内置flash存储； | 实际操作证明
|  |  | 1.15 | 通讯方式：蓝牙、USB； | 实际操作证明
|  |  | 1.16 | 采样周期：1s～72h任意调节； | 实际操作证明
|  |  | 1.17 | PC版软件采集设置：文件设置：每个项目单独存储文件，设备最多可存储63个； | 实际操作证明
|  |  | 1.18 | PC版软件采集设置：交流电流密度计算：交流电压计算模式和试片裸露面积计算模式两种。 | 实际操作证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1、多功能数据记录仪1台； 2、充电器 1个； 3、数据下载线1根； 4、测试线2根； 5、试片10个； 6、数据分析软件1套； 7、防水保护套1个； 8、设备箱1个； 9、说明书及保修卡1套。 | 实际开箱清点证明
8 | 涂层测厚仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 支持磁性和涡流两种涂层测厚方法， | 现场功能演示
|  |  | 1.2 | 磁性法测量范围不低于0-3500μm；涡流法测量范围不低于0-3000μm | 现场功能演示
|  |  | 1.3 | 精度不低于0.1μm | 现场功能演示
|  |  | 1.4 | 重量不大于400g | 现场功能演示
|  |  | 1.5 | 支持数显功能 | 现场功能演示
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机一台 | 实物清点验收
|  |  | 2.2 | 涡流法、磁性法涂层探头各一个 | 实物清点验收
|  |  | 2.3 | 不同涂层厚度试片1套（至少5片） | 实物清点验收
9 | 超声波测厚仪 |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 适用于钢铁、不锈钢、铝、铜、铬合金等金属材料，以及塑料、橡胶、陶瓷、玻璃等非金属材料；带A扫功能 | 供相关证明材料，并现场演示
|  |  | 1.2 | 具备透涂层测厚功能，测量金属母材范围不低于0~500mm，最大可测量涂层厚度不低于5mm，测量精度不低于0.01mm； | 供相关证明材料，并现场演示
|  |  | 1.3 | 声速范围：1000~9999m/s，支持两点校准与声速校准； | 供相关证明材料，并现场演示
|  |  | 1.4 | 整机重量：≤约 280(不含探头)； | 供相关证明材料，必要时测量验证
|  |  | 1.5 | 内存不低于：RAM: 1GB；ROM: 8GB（内置）； | 供相关证明材料，并现场开机查验
|  |  | 1.6 | 防护设计：防尘、防水、防摔； | 供相关证明材料，并现场查验
|  |  | 1.7 | 按键背光：可开启和关闭背光； | 现场开机查验
|  |  | 1.8 | 充电一次工作时间不少于 6 小时； | 供相关证明材料，必要时现场验证
|  |  | 1.9 | 增益调节范围不小于：8dB-49dB； | 供相关证明材料，并现场演示
|  |  | 1.10 | 数据传输包括但不限于：无线网络、USB、蓝牙 | 供相关证明材料，并现场演示
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机一台 | 实物清点验收
|  |  | 2.2 | 测厚试块一块 | 实物清点验收
|  |  | 2.3 | 探头：5MHz常规探头一个，5MHz双晶探头一个（具备透涂层功能），高温探头一个（最高温度不低于350℃），2MHz低频探头一个（适用于铸铁、PE等材料） | 实物清点验收
|  |  | 2.4 | 耦合剂：常温耦合剂和高温耦合剂（不低于350℃）各1支。 | 实物清点验收
|  |  | 2.5 | 使用手册、数据线、充电器、手提箱各1 | 实物清点验收
10 | 数字式超声波检测仪 |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | ▲通道数量：不得低于横波斜探头25组、纵波斜探头5组、爬/表面波探头5组、小角度探头5组、直探头10组、B扫描检测专用10组、TOFD检测专用10组、C扫描检测专用10组； | 实物验收
|  |  | 1.2 | 检测功能：满足A型检测、B扫描成像检测、TOFD检测、C扫描成像检测； | 现场操作演示
|  |  | 1.3 | 编码器接口：支持X、Y轴两个编码器连接，实现扫查全过程记录。 | 现场操作演示
|  |  | 1.4 | 检测辅助功能：PCS辅助计算，腐蚀面积辅助计算，缺陷长度辅助计算，频谱分析，裂纹测高，缺陷φ值自动计算，焊缝坡口形式，性能校验，距离补偿曲线。 | 现场操作演示
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | ▲设备具有B扫、C扫、TOFD功能，可任意选配； | 现场操作演示
|  |  | 2.2 | 显屏：采用不低于5.7" 的高亮真彩色 LCD高质量防泼溅触摸屏，其中分辨率不低于640×480，最大A扫尺寸不低于 115×86mm，在不同照度下可通过切换色彩模式满足读取屏幕要求； | 实物验收
|  |  | 2.3 | 控制：必须满足前板密封键盘，飞梭，触摸屏； | 实物验收
|  |  | 2.4 | 垂直线性误差：≤3%； | 设备使用说明
|  |  | 2.5 | 水平线性误差：≤0.3%； | 设备使用说明
|  |  | 2.6 | 分辨力：>32dB； | 设备使用说明
|  |  | 2.7 | 灵敏度余量：>65dB（φ2×200）； | 设备使用说明
|  |  | 2.8 | 采样位数/采样频率：不低于10bit/不低于400MHz； | 现场操作演示
|  |  | 2.9 | 采样深度：不低于512； | 设备使用说明
|  |  | 2.10 | 增益范围：0dB - 120dB； | 设备使用说明
|  |  | 2.11 | 动态范围：≥36dB； | 设备使用说明
|  |  | 2.12 | 信号带宽： 0.5-30MHz； | 设备使用说明
|  |  | 2.13 | ▲重复频率：分级选择，至少设15Hz、30Hz、60Hz、100Hz、200Hz、300Hz、400Hz、500Hz、1000Hz九档； | 现场操作演示
|  |  | 2.14 | 输出：至少满足WIFI，USB2.0，VGA、OTG； | 现场操作演示
|  |  | 2.15 | 供电系统：必须为模块化高性能安全环保锂电池供电，一机两电两充，持续供电时间≥14小时。 | 实物验收
11 | 双线型像质计 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 金属丝的材质为铂和钨 | 实物验收
|  |  | 1.2 | 测量范围：0.05-0.8mm | 实物验收必要时功能测试
|  |  | 1.3 | 不少于13个线对 | 实物验收
|  |  | 1.4 | 符合NB/T47013.14-2023中CR使用要求以及GB/T23901.5-2019要求 | 实物验收必要时功能测试
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 双线型像质计一套 | 实物验收
12 | 四合一气体报警仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 测量范围：甲烷:0-100%LEL；氧气:0-30%VOL；一氧化碳：0-1000PPM；硫化氢：0-100PPM | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | 准确度：甲烷:1%LEL；氧气:0.1%VOL；一氧化碳：1ppm；硫化氢：0.1ppm | 计量证书验证
|  |  | 1.3 | 满电工作时间：不低于8小时 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.4 | 整机重量：＜1kg | 现场验收验证核实
|  |  | 1.5 | 内置泵吸功能，主动泵吸式 | 现场验收验证核实
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 专用充电器1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 使用说明书：1份；合格证：1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 省级及以上的计量单位计量证书：1份 | 现场验收验证核实
13 | 自动微量残炭测定仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 有独立自动采集计算系统，能自动采集天平数据，自动测试，自动计算微量残炭值；屏幕可随时显示仪器工作状态； | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.2 | 电热管加热，升温过程中实时显示实验时间和温升的关系曲线； | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.3 | 具有独立主动散热单元，降温时能制动启动，缩短冷却时间。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.4 | 测量残炭范围：0.10%（m/m）～30.0%（m/m）； | 查看说明书，实验比对
|  |  | 1.5 | 流量调节范围：0～150mL/min，0～600mL/min 自动切换； | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.6 | 燃烧室工作温度：室温～500℃；燃烧室恒温精度：≤±2℃； | 计量证书验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 残炭测定仪一台 | 1.目视查验是否完好，2.根据实际操作
|  |  | 2.2 | 样品管（外径：12mm、20mm） | 目视查验是否完好
|  |  | 2.3 | 样品管支架(分别用于放置大、小样品管) | 目视查验是否完好
14 | 自动油品酸值测试仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | ▲仪器必须具备“if…then…”逻辑判断功能，必须支持平行滴定功能，可同时控制两个驱动器在两个不同滴定杯中进行相同或者不同的滴定反应，为标准配置功能 | 产品技术资料验证
|  |  | 1.2 | ▲每台主机可同时连接外置驱动器≥10个，均可用于滴定、加液、配液、移液、稀释等用途；驱动器外置于主机。 | 产品技术资料验证
|  |  | 1.3 | 滴定管带旋转多通阀，≥4通路设计，可自由设定液体的在≥4个通道（滴定加液、移液、吸液、空气口）的运动方向，无需人工拆卸任一管路，仪器可自动切换阀吸入空气完全排空定量管及管路。 | 现场操作验收，实现功能
|  |  | 1.4 | 螺旋桨搅拌器正反双向搅拌控制，10档（含）以上变速，搅拌速度或者力矩随溶液粘度的变化调整； | 产品技术资料验证
|  |  | 1.5 | ▲自动样品处理器位数≥16位，样品杯容量≥150ml；具备≥3个串行扩展接口，可连接额外的配液器、滴定管单元辅助设备；具备多孔滴定头电极架，可同时插入固定≥3根电极、≥3个加液管和≥3个喷淋头 | 现场操作验收
|  |  | 1.6 | 电极连接线缆内置数/模转换器，将模拟信号转换成二进制代码，信号传输实现数字化。 | 产品技术资料验证
|  |  | 1.7 | 测量范围：电位：±1200.0mV，pH值：-13.000～20.000，温度：-150～250.0℃，极化电流：0～+125.0μA，极化电位：0～+1250mV；测量分辨率：电位0.1mV，pH值0.001pH，温度0.1℃。 | 产品技术资料验证
|  |  | 1.8 | 电位示值误差：≤±0.10%FS；电计示值重复性≤0.05%； | 计量报告验证
|  |  | 1.9 | 滴定管分辨率：1/10000或更优；加液误差（20ML）：≤40µL（0.2%）;滴定管具备50mL规格可选，可用于滴定分析 | 产品技术资料验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机 1套 | 实际开箱清点证明
|  |  | 2.2 | 驱动加液器 1个 | 实际开箱清点证明
|  |  | 2.3 | 20ml加液单元 1个 | 实际开箱清点证明
|  |  | 2.4 | 50ml加液单元 1个 | 实际开箱清点证明
15 | 数字式黑白密度计 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 测量臂≥185mm | 现场测量
|  |  | 1.2 | 黑度测量范围0.0~5.0 | 资料核实
|  |  | 1.3 | 零点漂移≤±0.01 | 计量报告验证
|  |  | 1.4 | 分辨率不低于0.01 | 计量报告验证
|  |  | 1.5 | 重复性≤±0.01 | 计量报告验证
|  |  | 1.6 | 当密度范围0.0＜D≤2.0时，最大允许误差±0.02 当密度范围2.0＜D≤4.0时，最大允许误差±1% 当密度范围4.0＜D≤5.0时，最大允许误差±2% | 计量报告验证
|  |  | 1.7 | 采样时间≤1s | 现场测试
|  |  | 1.8 | 光孔直径≤2mm | 现场测试
|  |  | 1.9 | 整机重量≤2kg | 现场测试
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机（带电源线）1台，熔断器（2A）2支，标准黑白密度片1个（配备正规校准证书），仪器箱1个，计量证书，随机资料1套（含使用说明书、合格证）。 | 实物清点、验收